重庆市援建崇州市人民医院、崇州市妇幼保健院

医疗设备采购项目（政府采购国内公开招标部分）

招标内容：
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	最终用户
	备注

	1
	床单元
	450（不含婴儿床）
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	
	
	120〔配套婴儿车（床）70张〕
	崇州市妇幼保健院
	

	2
	电子腹腔镜
	1
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	3
	电子胃镜、肠镜
	各2
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	4
	多功能麻醉机
	3
	崇州市人民医院
	投标产品可以是进口产品

	5
	儿童呼吸机
	3
	崇州市人民医院
	投标产品可以是进口产品

	6
	呼吸机
	4
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	7
	婴儿培养箱1
	2
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	8
	婴儿培养箱2
	7
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	9
	多功能数字胃肠机
	1
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	10
	体外冲击波碎石机
	1
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	11
	中央监护仪系统
	1
	崇州市人民医院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	12
	500MA多功能X线透视摄影系统
	1
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	13
	多参数监护仪
	2
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	14
	儿童呼吸机
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	15
	妇产科工作站
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	16
	高清晰度(HD)三晶片腹腔镜
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	17
	宫腔镜
	1
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	18
	化学发光分析仪
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品


	19
	计算机成像系统(CR)
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	20
	麻醉机
	2
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	21
	全自动生化分析仪
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	22
	全自动血凝仪
	1
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	23
	乳腺X线机
	1
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	24
	全自动五分类血细胞分析仪
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	25
	新生儿呼吸机
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品

	26
	新生儿心电监护仪
	2
	崇州市妇幼保健院
	所投产品必须是中国大陆境内生产

	27
	血气分析仪
	1
	崇州市妇幼保健院
	投标产品可以是进口产品


技术及相关要求：

床单元

一、床头手摇三折床        数量：570张（其中最终用户崇州市人民医院450张，崇州市妇幼保健院120张）
技术参数：

1、规格：约2040×930×520mm

﹡2、配置：ABS床头、带轮、天然椰丝床垫、铝合金折叠护栏、滑动餐桌板、杂物架

3、床头、床尾板采用烟灰色ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次成型；床尾板外侧设置有一次成型床头卡。

4、床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。

5、床边管采用30×70×1.5mm优质碳钢矩管。

6、床面板采用1.0mm厚优质冷轧钢板经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。

7、床脚采用50×50×1.2mm优质碳钢方管。

8、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。

9、手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

10、摇把手柄为折叠式，金属材料，经久耐用。

11、病床靠背采用双支撑转轴结构，以达到将病员的重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，以减小摩擦，无噪音；病床额定载荷为≥200kg，背段调节范围0°-75°，腿段调节范围0°-45°。

﹡12、折叠护栏采用优质铝合金材料，全覆式设计，主柱不少于6根，手握式单边开关，操作简便。护栏上可放置移动餐桌板。

13、餐桌板主体采用优质木板，两端端口采用ABS注塑成型，颜色与床整体相配。

14、杂物架可拆卸式，碳钢制作。

﹡15、脚轮采用直径Ф125mm的高级人造胶静音轮，四轮带刹。推动平稳灵活，制动稳定可靠。

16、床垫尺寸和分段与病床相配，床垫外套采用优质防水布，床垫中间采用天然椰丝成型垫及高密度海绵，外形美观易于拆洗。

参考图片：

[image: image1.jpg]e





[image: image2.jpg]



二、不锈钢面床头柜     数量：570张（其中最终用户崇州市人民医院450张，崇州市妇幼保健院120张）

技术参数：

1、规格：约480×400×800mm

2、配置：带毛巾架、鞋柜

﹡3、床头柜面板采用优质不锈钢板模具成型，板厚1.2mm，三边带有围边，防止东西掉落。

4、柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。

5、毛巾架采用Φ13mm优质不锈钢管制成，抗锈、耐用。

6、一抽一柜，单边毛巾架，柜内竖隔为二，可防止温水瓶及杂物，带鞋柜。

参考图片：

[image: image3.jpg]



三、碳钢陪伴椅    数量：570张（其中最终用户崇州市人民医院450张，崇州市妇幼保健院120张）

技术参数：

1、规格：约1900×650×900/400mm

﹡2．可收折，可作椅和床两用，设计6个脚轮，收放自如，移动方便灵活；
3．脚轮为Ф50mm人造胶静音轮，推动灵活，无噪声。

﹡4．整体支撑部分采用力学原理的钢体结构，展开时人坐在任何部位不会出现翻倒现象；
5．金属表面采用静电喷塑，无毒环保，涂层表面平滑光洁，内外抗锈；面部材料为人造皮革制品，内衬高弹海棉；

6、扶手采用同色人造皮革，舒适耐用。
7．额定载荷≥135kg
8、整椅采用最新颖设计，色泽柔和高雅。

参考图片：

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



四、不锈钢有机玻婴儿床     数量：70张（最终用户：崇州市妇幼保健院）

技术参数：

1、规格：约820×460×650mm

2、床架采用Φ25mm优质不锈钢管制成，管壁厚≥1.5mm。

﹡3、床身采用无毒环保的透明有机玻材料，外形美观，经久耐用。

﹡4、脚轮采用直径Φ75mm的高级人造胶静音轮，两轮带刹车。推动平稳灵活，制动稳定可靠。

5、床下配有不锈钢杂物栏。
参考图片：

[image: image6.jpg]



电子腹腔镜   数量：1台/套
（最终用户：崇州市人民医院）
总体要求：

1、摄像系统、冷光源、光学视管、适配器、高频发生装置和气腹机等周边设备均为同一品牌。

﹡2、在川渝区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作。
 3、在川渝区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修

一、摄像系统参数：（数量：1套，包括摄像主机、监视器各1个）

﹡1、高清晰数字化摄像系统，具有兼容光学镜、纤维镜功能。

2、具有数码照相、数码摄影功能。

3、具有图象轮廓增强功能。

﹡4、能自由设置多个不同功能在摄像头的遥控开关上。

5、19英寸及以上液晶监视器。

二、高辉度氙灯光源参数:（数量：1套，包括冷光源主机1台）

﹡1、功率：300W，高辉度氙气冷光源；

﹡2、灯泡寿命：持续使用500小时以上，具有后备应急灯；

﹡3、自动调光和手动调光功能；

4、具有待机功能;

5、具有亮度模式存储器;

6、具有广泛的兼容性;

7、适合于任何内镜使用的高级照明设备;

8、可连接电子内镜或普通光学视管和纤维内镜。

三、腹腔镜

﹡1、10mm 30度镜。

﹡2、具有免调焦免调光功能，具有防水防雾功能。

3、可高温高压灭菌。

﹡4、镜体有3个以上遥控按钮。

四、高流量全自动气腹机：（数量：1套，包括气腹机、气腹管，减压阀各1个）

﹡1、最强流速≥20升/分钟。

2、最小流量≤0.1升/分钟，适用于特殊腔镜手术的需求。

    3、具有流量设定及流量选择功能。

   4、具有警告与自动减压功能; 完善的报警功能。

﹡5、有自动排烟功能，气腹机和电刀或超声刀相连时，在踩电刀或超声刀脚

踏开关时，通过气腹机排烟阀门排烟排雾，保证视野清晰。

6、具有三种主要流速设置（有低、中、高速选择设置）。

7、有腹内压、流量面板显示功能。

8、有腹内压设定及实际腹内压显示。

五、智能型高频电发生器：（数量：1套，包括电刀主机，单双高频电缆线，

脚踏开关，负极板各1个）

﹡1、有单极切凝；双极切凝手术输出模式。
﹡2、单极电切最大输出功率≥300W，双极电切最大输出功率≥90W。

3、生理盐水下最大切割功率≥320W。

4、具有自动排烟功能。

5、可与超声刀凝固/切割系统并用，用于组织切除。
业绩要求：
提供西南地区配置该设备至少10家医院相关资料。售后服务响应时间≤12小时,每月使用率达98%以上。
电子胃镜、肠镜      数量：各2台/套

（最终用户：崇州市人民医院） 
总体要求：

﹡1、在川渝地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作。

2、具备系列化的内镜品种：如电子超声内镜，电子支气管镜，电子结肠镜，电子腹腔镜，电子膀胱镜等等；

﹡3、在川渝地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修。

具体参数要求：

一、影像处理中心（含冷光源）

﹡1、具备VBS混合、Y/C、RGB、XGA四种视频模式同时输出；

2、具有自动白平衡功能，随时保证还原真实色彩；

3、具轮廓强调和构造强调功能，并分低、中、高三档显示；

4、可改变图像尺寸，能转换大小图像；

5、具有峰值和平均两种测光模式；

﹡6、具有最高≥1.8倍的电子放大功能；

7、具有自动增益功能；

﹡8、具有IEEE1394接口方便图像存档；

﹡9、具有12种以上功能，4个以上遥控键；

﹡10、具有高辉度氙气冷光源；

11、具有自动调光和手动调光功能；

12、具有过热保护功能；

13、具有前进后出的散热方式。

﹡14、其中2台具有转接十二指肠镜功能,2台具有保证基本检查需要.

二、监视器

1、≥14寸液晶监视器

三、电子胃镜

1、插入性能：镜身具渐软性设计，插入管表面光滑；

﹡2、操作性能：操作旋钮及送水、送气按钮灵活，镜身轻便，手感好 ，适应单人操作，操作手柄具有4个按钮方便使用各种功能；

3、视野角度≥140度；

4、视野方向：0度；

5、景深距离:3-100mm；

﹡6、先端部外径：≤9.2mm；

﹡7、插入部外径: ≤9.2mm；

8、弯曲部角度：向上≥210度；向下≥90度；

向左≥100度；向右≥100度；

9、钳子管道内径≥2.8mm；

四、电子肠镜
1、插入性能：镜身具渐软性，插入管表面光滑；

﹡2、操作性能：操作旋钮及送水、送气按钮灵活，镜身轻便，适应单人操作操作手柄具有4个按钮，方便使用各种功能；

3、视野角度≥140度；

4、视野方向：0度；

5、景深距离:3-100mm；

﹡6、先端部外径：≤12.8mm；

﹡7、插入部外径: ≤12.8mm；

8、弯曲部角度：向上≥180度；向下≥180度；

向左≥160度；向右≥160度；

9、钳子管道内径≥3.7mm；

业绩要求：
提供西南地区配置该设备至少10家医院相关资料。售后服务响应时间≤12小时,每月使用率达98%以上。
多功能麻醉机   数量：3台/套
（最终用户：崇州市人民医院）
﹡1、能够满足成人、小儿麻醉需要。

2、麻醉机主机：

﹡双蒸发罐安装支架、双罐位可安全互锁

﹡ 开机快速自检，气电联动开关，使用方便快速

氧气、笑气、空气双管浮子流量计

3、蒸发罐：

﹡要求具有温度，流量，压力补偿系统，流量补偿范围0.2-15L/Min

密闭加药，麻醉药容量250mL以上

高输出精度，防倾斜装置，十年内免维护

4、回路：

﹡传感器：免维护、免更换，无需后续成本

升式\下降式呼吸囊

所有部件不含橡胶成份，可直接高温高压消毒

具有二氧化碳吸收装置

钠石灰罐总容量大于1.5L，具有滤水装置

回路中具有APL调节阀

呼吸机回路总容量小于3.5L

呼吸机电池用尽可切换为手动呼吸

5、呼吸机：

电控气动

大屏幕EL显示，飞梭旋钮和触摸屏控制

呼吸机工作模式：VCV、PCV、 PLV和病人支持功能

潮气量：50-1600mL(VCV模式下)

频率：4-100次/分

吸呼比：1: 0.3-1:8（可作反比通气）

气道压力限制（IPPV）10-80cmH2O

压力控制（PCV）10-70cmH2O

吸气流速2-75L/Min

PEEP：0，4-30 cmH2O

吸气平台（25%）

温度范围：0－40℃

相对湿度：10－90%

氧气浓度：低：18－100%

高：21－100%

快速充氧：大于35L

总的新鲜气体流量计范围：0.0－12.0L/mim

新鲜气体补偿功能和顺应性补偿功能

交流电源失败时，备用电池可供电60分钟以上

监护功能：

﹡三种波形显示：压力/时间、容量/时间、压力容量环

呼出潮气量和分钟通气量监测

呼吸频率监测

吸呼比监测

吸入氧浓度监测

气道压力监测

儿童呼吸机   数量：3台/套
（最终用户：崇州市人民医院）
1、 屏幕操作

1、具有显示屏 ---- 可显示波形和多种参数监测值;
2、中文操作界面

3、采用“选择－调节－确认”的简单操作

4、操作完毕可锁定参数

二、技术参数

*1、潮气量：　　　　50-2000ml

2、吸气压力：　　　0-99mbar

3、PEEP：　　　   0-35mBar

4、PS/ASB：　　　　0-35mBar

5、吸气时间：　　　0.2-10sec.

6、呼吸比：　　　　1:300to300:1

7、呼吸频率：　　　2-80bpm

8、吸气流速：　　　0-180L/min

9、吸入氧浓度：　　21-100%

10、氧监测：　　　　18-100%

11、吸入气体温度：　18-48℃

12、分钟通气量上限：2to41L/min

13、分钟通气量下限：0.5to40

14、气道压力上限：　10to100

15、气道压力下限：　PEEP+5

16、窒息报警时间：　15-60sec

*17、流量触发灵敏度：1－15L/min
三、工作模式

1、IPPV 间歇正压通气

2、A/C辅助间歇正压通气

3、SIMV同步间歇指令通气

4、PLV压力限制通气

5、CRAP持续气道正压通气

6、ASB压力支持

7、具有autoflow功能

8、具有BIPAP功能

呼吸机   数量：4台/套

（最终用户：崇州市人民医院）
一、基本要求：
所投产品是2008年及以后所生产的全新机器。

二、技术参数和功能要求

﹡1、机器自带一体化彩色显示屏，操作简便、快捷。具有友好的人机对话界面，采用中英文操作平台（屏幕上报警信息中英文显示）

2、 适合小儿至成人使用。

﹡4、采用内置涡轮技术无须中央供气或空压机，方便转运。最大吸气流速大于
或等于180L/min。

5、内置电池至少能驱动机器工作60min以上。

6、具有RS-232数据输出接口

7.1 ﹡最小潮气量设定：容量控制通气模式下：50ml

7.2 呼吸模式：IPPV/IPPVassist(A/C)、PLV

              SIMV、SIMV/ASB(PSV)

              CPAP、CPAP/ASB(PSV)

              间歇PEEP（叹息）

7.3 通气频率：2-80bpm

7.4 吸气时间：0.2-10s

7.5 吸气压力：0-99mbar

7.6 氧浓度：21-100%

7.7 呼气末正压：0-35mbar

7.8 压力支持（ASB）：0-35 mbar(PEEP)基础上

7.9 流速出发灵敏度：1-15L/min

﹡7.10 PEEP阀必须是电子PEEP阀

8、呼吸机自带内置雾化装置，雾化时潮气量不受影响。

﹡9、有智能吸痰增氧功能—自动完成吸痰前后增氧，吸痰时关闭报警，并且机器处于待机状态，自动识别管道重接。

10、带吸气保持功能—便于深昏迷的病院顺利完成床旁拍片。

11、监测：监测值由屏幕显示，必须有下列监测功能

          压力值：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压

          容量值：分钟通气量、吸入、呼出潮气量

吸入氧浓度

通气频率

﹡病人自主呼吸监测：自主呼吸分钟通气量、自主呼吸呼出潮气量、自主呼吸频率

﹡肺力学监测：气道阻力（R）和动态肺顺应性（C）

具有吸入气体的温度、泄漏的监测功能。

三、售后服务

﹡为了确保售后服务，要求生产厂家在成都或者重庆设有厂方办事处，并且在投标时能提供厂方办事处在当地工商局或者外经委的注册文件；厂方办事处有备件仓库；并且至少有两名专业维修工程师。

四、培训计划：除工程师装机时对医务人员做机器的使用和保养的培训外，还须厂方产品专员对医务人员做呼吸机治疗的临床培训。

婴儿培养箱1   数量：2台/套

（最终用户：崇州市人民医院）
1、基本要求：
1.1 具有箱温和肤温二种温度控制模式；

1.2 LCD液晶显示，具有信息存储和查阅功能；

1.3 具有湿度控制功能和氧浓度监测功能；

1.4 >37℃温度设定功能；

1.5 箱体采用塑料模具流线造型，采用前、后出风的空气循环系统；

1.6 双层恒温罩，前、后方向均有操作门；

1.7 床下可放置X光射线拍片盒；

1.8 嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

1.9 婴儿床倾斜角度无级可调；

1.10具有整机高度调节功能；

1.11 故障报警提示；

1.12 具有RS-232接口。

2、基本配置：
主机（含恒温罩、控制仪、婴儿床、抽屉式水箱、集成传感器盒），皮肤温度传感器，输液架，床垫，升降机架，婴儿电子秤。
3、主要技术参数：
3.1 工作电源：AC220V/ 50HZ
3.2 ≥输入功率：1300VA 

﹡3.3 控温方式：箱温和肤温二种温度控制

3.4 箱温控制范围：25℃~37℃（跨越模式37~39℃）

3.5 皮肤温度控制范围：34℃~37℃（跨越模式37~38℃）

3.6 皮肤温度传感器精度：≤0.3℃

3.7 温度可变性：≤0.5℃

3.8 温度一致性：≤0.8℃ 

3.9 婴儿床倾斜角度：±80无级可调

3.10 婴儿舱内噪声：≤55dB（A）

﹡3.11 故障报警：超温、温度偏差、湿度偏差、氧浓度偏差、传感器盒放置错误、风道循环、传感器、风机、断电、系统故障等

3.11.1 湿度显示范围应为：0％RH～99％RH

3.11.2 湿度控制范围应为：0％RH～90％RH

3.11.3 湿度显示精度应为：±6％RH

3.11.4 氧浓度显示范围：0％～99％

3.11.5 氧浓度设定范围：20％～60％

3.11.6 氧浓度显示精度：±3％

4、使用环境要求：
4.1 环境温度：20℃~30℃（设置温度应至少高于环境温度3℃以上）

4.2 环境风速：<0.3m/s

5、包装方式：分体包装

尺寸（上箱体）：约1110 mm×707mm×873mm

    （下箱体）：约1029mm×697mm×816mm

婴儿培养箱2   数量：7台/套

（最终用户：崇州市人民医院）
1、基本要求： 
1.1 具有箱温和肤温二种温度控制方式；

1.2 设置温度、箱内温度、肤温温度分屏显示；

1.3 自然风道加湿；

1.4 婴儿床倾斜角度无级可调；

1.5 故障报警提示；

1.6 具有RS-232接口；

1.7 具有氧气输入接口。
2、基本配置：
主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）、输液架及托盘、机柜、皮肤温度传感器、护栏、床垫、>37℃温度设置模式、升降式机柜、称重装置。

3、主要技术参数：

3.1 工作电源：AC220V/ 50HZ
3.2 输入功率：≤850VA 

﹡3.3 控温方式：箱温和肤温二种温度控制方式

3.4 箱温控制范围：25℃~37℃（选配＞37℃温度设置模式时，可以设置到39℃.）

3.5 肤温控制范围：34℃~37℃（选配＞37℃温度设置模式时，可以设置到38℃.）

3.6 皮肤温度传感器精度：≤0.3℃

3.7 温度可变性：≤0.5℃

3.8 温度一致性：≤0.8℃ 

3.9 婴儿床倾斜角度：±120无级可调

3.10 婴儿舱内噪声：≤55dB（A）

﹡3.11 故障报警：超温、偏差、传感器、风机、断电、系统等

3.12 重量显示精度：±1%（配置称重装置时） 

4、使用环境要求：

4.1环境温度：20℃~30℃（设置温度应至少高于环境温度3℃以上）

4.2 环境风速：< 0.3m/s

5、包装方式：分体包装
尺寸（上箱体）：约1085mm×640mm×910mm

    （下箱体）：约1125mm×665mm×725mm

多功能数字胃肠机   数量：1台/套

（最终用户：崇州市人民医院）
	
	系统要求:

该设备应适用于常规X线诊断所需的数字化成像,包括数字拍片、数字透视，能进行消化系造影等，能应用数字成像技术进行介入等特殊造影治疗。

要求该设备为最新型、高品质、可靠性好，以适应大型综合医院繁忙的日常X光诊断治疗的需要。

	1
	主机

	*1.1
	床面倾斜+90°,-90°

	1.2
	球管焦点至增强器距离可调,最大距离≥150cm

	2.
	机架

	2.1
	床面X线吸收率≤0.9毫米铝

	2.2
	病人覆盖范围≥190cm,床面长≥220cm,宽≥75cm

	2.3
	床面板纵向移动范围≥70cm

	2.4
	床面板横向移动≥20cm

	*2.5
	倾斜投照角度≥40°

	2.6
	滤线栅的技术指标:60 l/cm,10:1

	3
	影像增强器

	3.1
	最大视野≥31cm

	3.2
	可切换视野≥3档

	3.3
	中心分辨率: ≥55lp/cm

	4
	视频系统

	4.1
	高分辨率医用CCD摄像机，采集矩阵≥1K矩阵

	4.2
	操作台室监视器≥18",高分辨率高亮度液晶监视器500 ≥cd/m2

	5
	高压发生器

	*5.1
	功率≥50KW

	5.2
	高频逆变发生器

	5.3
	最大管电压≥150KV

	5.4
	最大管电流≥630mA

	 5．5
	逆变器频率≥200KHZ

	6
	球管

	6.1
	球管焦点尺寸≤0.6/1.2mm

	6.2
	高速旋转阳极,转速≥9000转/分

	6.3
	最大曝光电压≥150KV

	6.4
	阳极热容量≥300KHU

	 6.5
	脉冲透视功能

	7
	数字成像系统

	7.1
	该系统就能进行数字采集,能做动态回放

	7.2
	具有LIH功能

	7.3
	数字采集矩阵≥1kX1k

	7.4
	AD转换≥12比特

	7.5
	速率≥8幅/秒

	7.6
	能将单桢透视图象存盘,打印

	7.7
	能将动态透视图象存盘,回放

	7.8
	图像存储硬盘≥150G

	7.9
	具有DICOM 3.0接口,联网功能包括:DICOM PRINT,DICOM STORE

	7.10
	CD刻录存储

	8
	图象处理

	8.1
	具有用户定义格式打印软件

	8.2
	中英文图标式操作界面

	8.3
	15英寸TFT液晶触摸显示操作面板

	8.4
	主机集成中英文报告系统

	8.5
	放大,注释,测量功能，翻转，亮度对比度调整

	9
	其他

	9.1
	肩托

	9.2
	压迫器

	9.3
	钡餐托架


体外冲击波碎石机   1台/套

（最终用户：崇州市人民医院）
1、 设备名称：体外冲击波碎石机 

2、 设备用途：主要用于泌尿系结石碎石治疗。

3、 技术参数：

※1、成熟的冲击波生器：有透镜折射式电磁波源.

⑴高压放电范围：13～20KV；

⑵高压放电电容最大储能：不低于53 ~ 128J；

⑶电磁冲击波聚焦透镜第二焦点高度 130mm，可变焦；

⑷第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤0.5μS、脉宽≤1μS、

聚焦范围：径向±7.5mm ；轴向+40mm。

⑸冲击波发生器以焦点为圆心可作球面运动；可方便移离床下，与透视、手术使用时不干涉。

⑹能实现低能量、低剂量碎石。 

2、定位系统：具备X射线和B超双定位系统

 X射线定位系统

※⑴采用球面运动C臂单X线双向透视定位；

⑵X线球管使用电压：50～110KV

⑶X线球管使用电流≤5mA；

⑷高分辨率影像增强器和进口CCD摄像机，图象清晰度≥14线对 / mm

⑸高清晰度X线图像显示。

B超定位系统

※⑴环冲击波源锥形运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能；

⑵探头能对焦点作直线和环形运动，且定位误差≤±2mm；

⑶探头表面与第二焦点测距误差＜2mm。

3、操作系统

⑴带隔离室操作及床边操作系统；

⑵平面直角1000线高清晰度监视器；

⑶碎石能量可无级调节；

⑷碎石放电频率可在0.3～2秒／次之间自由调整；

⑸长寿命轻触式按钮控制；

⑹封闭式水加热、自动排气、恒温超温保护自动循环装置；

⑺带碎石病历记录系统。

4、治疗床及主机

⑴治疗床运动幅度X、Y、Z分别为200mm、150mm、200mm；

⑵治疗床可向外倾角10°；

⑶治疗床可与水平面转动角20°；

⑷C臂、小C臂运动时引起的第二焦点定位误差≤±2mm。

（5）治疗床载重：≥135kg。

四、工 作 条 件
1、环境温度  15～35℃。
2、相对湿度  45～85%。
3、大气压强  86～106kPa。
4、电源要求  AC 3N～380V±10%  50±1Hz,  PW≤5kW。
5、水源要求  软化水。
6、空间要求
(1)主机房面积  ≥4m×4m×2.5m。

(2)操作及辅助房面积  ≥2m×4m。

(3)主机房要求具备X线防护功能(具体标准参照GB9706.12的要求)。
中央监护仪系统   1套
（最终用户：崇州市人民医院）
一、中央监护仪系统主机  1台
1、显示器为≥17”彩色TFT，具有独立显示屏。
2、可监测≥16张以上床位信息。
3、具有双向控制功能，监测中心与床旁两点均可对病案信息、报警级别、

报警上下限、无创血压测量方式等操作双向一站式处理。
4、支持多屏显示，单屏可显示16张床位信息。
5、多床观察时，每床显示可达4道波形，监测窗口可以自由组合。
﹡6、单床观察时可以显示心电波形、血容积描记波形、呼吸波形、有创压力

波形、二氧化碳波形或麻醉气体波形，多导心电显示、呼吸氧合图显示、4小时动态短趋势显示、无创血压多组观察、报警限显示。
7、重点床位信息观察时可查看全部参数，显示多于12道波形。
﹡8、存储回顾 ：2万个历史病人数据存储、大于24小时趋势回顾 （分辨率

可达1秒钟）、72小时全息波形回顾、大于72条无创血压测量回顾、大于72条报警事件回顾、大于72条CO测量结果回顾。
9、有药物剂量计算、滴定表计算和血液动力学计算功能。
10、报警功能：报警内容：生理报警、技术报警，报警方式：声、光双重三

级报警，语言：多语言选择。
11、记录功能：病人信息、药物计算结果、血液动力学计算结果、波形回顾、

报警回顾、CO回顾NIBP回顾、呼吸氧合图、实时波形记录、实时冻结记录、实时报警记录。
12、打印功能：病人信息、药物计算结果、血液动力学计算结果、趋势图或

趋势表、波形回顾、报警回顾、CO回顾、NIBP回顾。
﹡13、支持有线、无线、遥测多种联网方式。

具备﹡必须满足
二、一体化插件式监护仪  数量≥16台
1、整机通过中国CMD、欧盟CE、美国FDA认证，必须提供相关证明材料

*2、主机和显示器为一体化插件式设计，主机至少具备5个插件槽，方便升级，容易移动、摆放方便、实用美观

*3、彩色12寸及以上TFT显示屏，方便观察，同屏可显示大于4道以上波形，可扩展第二、第三显示屏，且每个扩展显示屏均可独立操作和自由编辑

*4、所有参数均采用模块化插件设计，且均可在该系列的每台机器上共享，即插即用

5、全中文操作界面，并可直接输入中文；

6、强大的存储功能，120小时趋势图，有全息回顾；

7、每台机器必须配置双通道有创血压监测模块插件，必须提供注册证和制造认可表
*8、呼气末CO2浓度监测、无创连续心排ICG、呼吸力学RM、脑电双频指数BIS监测模块，必须提供注册证和制造认可表

业绩要求：

提供西南地区配置该设备至少20家医院相关资料。
500MA多功能X线透视摄影系统   数量：1台/套
（最终用户：崇州市妇幼保健院）

1、 双床双管配置

2、 单相全波高压整流电路。

3、 设有X射线管容量保护、阳极启动保护和摄影限时保护装置。

4、 可控硅控制高压的接入和断开。

5、 诊断床采用内平衡结构，床身电动回转，床面可向头端电动移动。

6、 点片装置设有密纹固定滤线栅，电磁锁止。

7、 点片夹可作四分割摄影。

8、 摄影床可纵向、横向移动、电磁锁止，床下设有振动式滤线器。

9、 支柱为天地轨型，X射线组件支架为伸缩转臂式，电磁锁止，双绳防坠保护。

10、 设有电动和手动多页式限束器，手动限束器为可见光定位式。

11、 可配电视系统和立式摄影架。

技术规格：

	电源
	电压：单相380VAC

	
	容量：50kVA

	
	频率：50Hz

	
	内阻：0.3欧姆

	透视
	0.5～5mA，45～110kV连续可调

	﹡摄影
	管电压
	50～125kV     连续可调

	
	管电流
	30mA~500 mA  分8档可调

	
	曝光时间
	0.02~5s      分23档可调

	诊断床

	床身转动范围
	＋90°0°~-15°

	
	床面移动范围
	向头端500mm

	
	点片装置
	移动范围
	纵向       720mm

	
	
	
	横向     ±125mm

	
	
	
	压迫向     300mm

	
	
	锁止方式
	电磁制动

	
	
	滤线器
	栅密度比      N40

	
	
	
	焦点距离      f=70

	
	
	
	栅比          r8

	
	
	摄影尺寸
	203×254mm

(8″×10″)
	254×305mm

(10″×12″)

	
	
	
	280×356mm

(11″×14″)
	356×356mm

(14″×14″)

	
	限束器
	电动多叶式

	X射线源组件支柱
	天地轨距离调节范围
	2650~3200mm

	
	纵向移动（沿天地轨）
	2000mm

	
	横向移动（沿水平支臂）
	900~1140mm（管球焦点距支柱中心）

	
	上下移动（沿支柱）
	410~1800mm（管球焦点距地面）

	摄影床
	床面移动范围
	纵向1200mm     横向200mm

	
	锁止方式
	电磁制动

	
	滤线器（振动式）
	栅密度              N40

	
	
	焦点距离            f=100

	
	
	栅比                r8

	
	床面胶片距离
	78mm

	﹡X射线管组件
	
	
	     

	
	焦点
	1×1/2×2mm
	1×1/2×2mm

	
	转速
	2800r/min
	2800r/min


二、商务条款部分

产品质量及售后服务相关要求

1．生产企业厂家为国内知名企业，具有欧盟CE体系认证和FDA认证， 

2．产品是全新合格正品，具备以下相关资质：
医疗器械产品注册证及认可表

中国国家强制性产品3C认证
ISO9001、ISO13485认证
辐射安全许可证

注册时或近两年的第三方检测报告   

3．产品销售商必须是合法运作的独立法人机构，提供合法资质。是生产厂家授权的总代理商或授权的销售机构。并出具此次招标的授权书。

4．生产厂家在国内必须设有800或400免费维修电话。在川渝境内设有厂家授权两家及以上注册的售后服务机构（提供详细的联系地址、电话、办公场地及工程师姓名、电话）。
多参数监护仪（带有创压、呼气末二氧化碳）  数量：2台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

1．整机通过ISO9001/13485、CE、FDA认证，提供证明材料

2．四川省内20家以上三级医院使用，提供用户名单、联系人和联系方式

﹡3.主机、显示器、监测模块插件槽和记录仪采用一体化设计，至少具备5个插件槽，便于临床升级

4．显示屏≥12寸TFT亮彩显示，全中文操作界面，同屏可显示≥8道波形

﹡5.主机显示屏可扩展第二、第三显示屏，且每个扩展显示屏均可进行独立操作和自由编辑，方便随时了解病人的变化情况

﹡6.所有监测参数均采用插件式模块化设计，且每个模块均可在该系列的所有机器上共享、支持热插拔、支持数据存储，方便转运，保证监测的连续性

7．显示功能：至少具有8小时动态短趋势、呼吸氧合图、半屏7导联、它床观察界面等显示

8．存储功能：至少120小时全参数趋势图和趋势表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量数据等存储

9．计算功能：具有药物浓度和血液动力学计算，可升级氧合计算、通气计算、肾功能计算

10．具有护士呼叫功能，方便护理人员在工作站即能了解病房内病人的报警状况，提高护理效率和监护质量
11．具有脉搏调制音功能，方便在复杂监护环境中，医生无需目视监护屏幕，通过听觉即可辨别病人血氧的变化，及时处理
12．具有待机功能，避免移动或更换病人时的无效报警和避免需要监护仪待命时大量不必要的报警音干扰现场工作

﹡13．配置要求：心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、呼吸、双通道体温复合参数监测模块及配件、双通道有创血压单参数监测模块及配件（监测中心静脉压和动脉压），呼气末二氧化碳、提供注册证和制造认可表等证明材料

﹡14．可升级参数：麻醉气体和ICG无创连续心排量监测，提供注册证和制造认可表等证明材料

儿童呼吸机   1台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、基本要求：

   技术先进，性能稳定。投标品牌在川渝地区装机量≥30台，并在川渝地区有维修站，提供相关证明。

二、通气模式

1． 容量控制：CMV、SIMV

2． 压力控制：PCMV、P-SIMV、DuoPAP、APRV、NIV、Spont

3． 容量压力双重控制：APV

4． 全自动智能化闭环通气：ASV

5． 其他通气功能：Apnea、Sigh、IRV、PEEP手控通气、药物雾化、纯氧灌注、等待模式等

﹡6. 特别功能：呼吸状态量化分析、24小时带分析的趋势、1000个事件记录

三、设置参数

1. 潮气量：50ml-1600ml

2. 呼吸次数： CMV5~120次/分、SIMV1~60次/分

3. 呼气末正压：0~50厘米水柱

4. 氧气浓度：21~100%

5. 吸呼比：1:25~4:1、（1:300~300:1 DuoPAP、APRV）

6. 吸气时间：0.1 ~ 10秒、（0.1~30秒DuoPAP、APRV）

7. 吸气平台：0~70%呼吸时间 (0~8秒)

8. 流速：1~180升/分

﹡9. 压力触发 (近端)： -0.5~-10 cmH2O

﹡10. 流量触发 (近端)： 0.5~15升/分

11. 自动背景气流：4~30升/分 

12. 压力控制：5 ~100厘米水柱

13. 压力支持：0 ~ 100厘米水柱

14. 压力变化率（Pramp）：25 ~ 200毫秒

15. 吸气终止设定（ETS）：5% ~ 70%峰速

16. ASV分钟通气量百分比(MV%)：10 ~ 350%

17. 流速波型：正弦波、方波、减速波、50%减速波

*18. 适用病员范围：新生儿、儿童、成人

四、监测内容

1． 现时波型：容量、流速、气道压力、辅助压力、肺功能向量环 (由压力、、辅助压力、容量、流速组合)

2． 压力参数：峰压、平均压、最低压、平台压、呼气末正压、残气压、负吸气压、隆突压

3． 容量参数：潮气量、分钟通气量、管道漏气量、最大肺容量

4． 流速参数：吸气峰速、呼气峰速

5． 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率

6． 氧气浓度：实际吸入氧气浓度值

五、报警

  出现异常时，有分级报警提示。

六、其他功能

    1. 自动控制吸气温度、湿度的湿化系统

    2. 同步雾化治疗系统

   *3. 中文显示，主机屏幕一体式，

    4. 全电脑化微机控制，视窗式操作界面，外观彩色大屏幕显示

    5. 近端流量监测系统
    6. 智能待机功能

    7. 内置电池使用时间≥60分钟

   *8. 内置涡轮技术或配空气压缩机.

妇产科工作站   1套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：妇产科工作站

二、主要技术要求
（一）、性能参数：

*1、该设备有ＦＤＡ认证和ＣＥ认证。

*2、提供该设备在川渝地区10家以上的用户。

3、具有单、双极电切电凝高频电刀功能；

4、具备软、硬件升级功能，不断完成功能的扩展；

*5、设备能够进行水刀/精细功能/氩气刀/百克剪/血管闭合钳（BACLAMP）/
等离子刀/双路电凝等升级；宫腔镜和腹腔镜可共用.

6、设备能满足医院妇科的各种开放和经阴道各种手术；

7、具有妇科经阴道子宫切除术的专用血管闭合钳，前端有防滑槽。

*8、属微电脑控制，中文操作界面；

*9、设备模块化设计，器械能够自动识别，即插即用，操作简单；

10、可存储100组以上程序；

11、具有NESSY中性电极安全系统；

12、具有功率峰值系统（PPS）支持初始切割；

13、具有自动电切AUTO CUT功能，根据组织变化，功率输出自动调节。

（二）、技术参数：

1、工作站主机：

 1.1电切最大输出功率：300W；

1.2电凝最大输出功率：200W；

1.3负极板安全系统：具有中性负极板安全系统；

1.4频率：330KHZ；

1.5电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%；

1.6频率：50/60HZ；

*1.7最大输出时功率：500W/920VA；

1.8接地：提供标准接地装置；

1.9保险丝：T8A/4A；

1.10质量标准： CE认证等保证质量；

1.11电切：有单级混切和纯切，双级电切,并有超过四档的效果调节；

1.12电凝：有单极和双极电凝；

2、双极电凝-百克钳

*2.1可以直接闭合7MM以下的血管，有FDA认证（提供证书复印件），保证
闭合的安全；

2.2具有闭合智能化提示功能；

*2.3可高温、高压消毒重复使用；

*2.4器械自动识别，即插即用。

3、双极器械-百克剪

3.1器械可高温、高压消毒重复使用,器械三件套设计,如有损坏可独立更换每个配件.

3.2器械自动识别，即插即用.

3.3能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能。

4、等离子刀功能

4.1 设备能够满足宫腔镜下进行生理盐水的子宫内膜电切

4.2 要能够和医院的腔镜系统兼容.

高清晰度(HD)三晶片腹腔镜   数量：1套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：高清晰度(HD)三晶片腹腔镜

二、主要技术要求

（一）摄像系统：1套

*1、高清晰度(HD)三晶片摄像系统,水平分辨率≥1100线。

*2、采用逐行扫描技术，有DVI或SDI数字输出接口。

3、有大于等于八种手术模式（如：腹腔镜模式、泌尿内镜模式、胸腔镜模式等）选择功能，满足不同手术的需要，使各种手术都能达到最佳的效果。

4、 摄像头带遥控功能，可实现遥控抓图、白平衡、图像放大等不低于六组功能。

5、 能适应不同管径的镜子，适合多科室使用。

（二）液晶监视器：2台

1、EIZO 20英寸高清晰度液晶监视器。

（三）全自动氙灯冷光源：1台（包括光纤）

*1、300W氙灯冷光源，色温为6000K。

2、灯泡使用寿命500小时以上，能实时监测灯泡使用时间。

3、采用液晶显示屏。

*4、采用通用弹性光纤卡口设计，可接所有型号的光纤。

（四）气腹机：1台（包括：气腹针、气腹管和钢瓶连接管）

*1、20升/分钟全电脑自动控制气腹机。

*2、有气腹针和手术中两种充气模式，能够及时快速的补充手术中流失的气体。

3、可编程三级流量控制，为手术各阶段提供最佳的流量。

（五）腹腔镜：1根

1、进口10毫米30度腹腔镜，可高温高压消毒。

2、能接多种不同的光纤(进口)。

（六）全自动冲洗吸引泵       1台

       1、全自动冲洗吸引蠕动泵

（七）国产腹腔镜器械：1套

1、5毫米抓钳                   1把

         2、10毫米提取钳                1把

         3、5毫米弯剪刀（进口）         1把

         4、10毫米钛夹钳                1把

         5、大号钛夹                     1盒

         6、直角电钩                     1根

7、5毫米弯分离钳                          1把

8、5毫米穿刺套管及穿刺针（进口）          2套 

9、10毫米穿刺套管及穿刺针（进口）         2套

10、10毫米至5毫米转换器（进口国产各壹个）2个

11、5毫米封帽                            10个

12、10毫米封帽                           10个

13、持针钳                               1把

14、双极电凝钳                           1把

15、双极电凝线                           1根

16、单极电凝线                           1根

17、活检钳                               1把

18、电凝棒                               1根

19、电铲                                 1根

20、台车                                 2台

宫腔镜   数量：1套
（最终用户：崇州市妇幼保健院）

1、4毫米12度宫腔镜，可高温高压消毒         1根

2、连续对流式诊断镜鞘，外径6.5毫米          1个

3、直径5Fr，长410毫米软抓钳                1把

4、直径5Fr，长410毫米软咬钳                1把
5、直径5Fr，长410毫米软剪刀                1把

6、被动式工作手件                            1套
7、24Fr/26Fr连续对流式电切镜鞘              1个

8、24Fr/26Fr电切镜闭孔器                    1个

9、24Fr，90度电切环                         6根

10、24Fr，滚球状凝血电极                     6根

11、24Fr，黄金切割凝血电极                   6根

12、蠕动式液相灌注泵，自动感应冲洗和吸引压力；过量吸引保护；待机功能设定，减少机器磨损和工作噪音             1台

13、可重复使用灌注管，带压力感应膜           1根

14、废液收集瓶，容量3升                     2只   

15、400W高频电刀，有单、双极功能        1台

16、高频电刀连线                             1根

化学发光分析仪   数量：1台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：化学发光分析仪
二、三、数量：一套

四、主要技术要求：
1、可进行自动/随机检测

2、化验方法：化学发光

3、在机样品稀释，自动重检

4 *、具有中文操作界面

5、有条形码读取器和样品鉴定

6、所有试剂应冷藏

7、2点自动校准

8、有单向连接外部LIS软件和网络的能力。

9、样品类型：血清、血浆、尿液

10 *、具有甲功，生殖内分泌检查，能进行产前筛查

11*、贫血检测项目中包含促红细胞生成素（EPO）

12、具有生长因子检测项目（胰岛素样生长因子 IGF-1,胰岛素样生长因子结合蛋白3 IGFBP-3）

13 *、具有白介素等炎症因子的检测

14 *、有产前筛查软件（具有国家三类注册证）

15 *、此设备经过FDA(SFDA)鉴定，或有同等效力的证明。请将证书与投标文件一起提供

16、投标商需在此声明所提供的系统是采用通用的还是当地生产的试剂和消耗品。

17、所投标设备应能在买方国家正常环境下使用.正常环境包括电源,气候,温度,湿度等条件.

18、请声明投标产品所符合的任何质量或安全标准.

备注：投标商可以投报等同于或高于上述技术要求的任何产品/系统.

计算机成像系统(CR)    数量：1套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：计算机成像系统(CR)
二、数量：1套

三、系统组成要求（以下内容为必须满足之要求）

1、影像板（含暗盒）8个(10X12  2个，14X17  4个,乳腺板4张)

2、影像阅读器：1台。

3、影像处理工作站：1台

4、网络设备（含网卡，网络接口，线材等）：1套

四、设备技术要求
1、2008年及以后最新款式柜式CR系统，机高≥100CM

具有SFDA注册证及登记表，提供相关认证

2、影像板和暗盒
 2.1 柔性IP板

*2.2  柔性IP板采用记忆芯片方式存储病人资料.

 2.3影像板使用寿命≥30000次

3、影像阅读器

3.1  暗盒输入/输出暗盒须采用斜插入式,避免灰尘堆积.

*3.2  阅读器扫描分辨率≥12 pixel/mm全尺寸IP板

3.3  可提供20 pixel/mm的高清乳腺扫描技术,

3.4  灰阶（获取、传输、打印、全程）：≥12bit

*3.5  处理能力≥73张/小时

3.6  能适用于国内的220V50Hz的单相电源系统

4、 影像高级图像处理工作站

4.2  具有中文界面及患者基本信息输入功能

4.3  内置DICOM3.0接口：硬件要求：  HP DC7900工作站，CPU主频≥酷睿双核 3.0GHZ，   内存：≧2GB，    硬盘容量：≧500GBx2(RAID)，显示器： ≧19英寸，DVD光盘刻录

4.4软件

4.4 .1精确调节工具包软件

4.4 .2优化视觉包软件

4.4 .3 具有多频影像处理技术

*5、软件：cr制造商原厂开发研制软件系统

5.1操作技师,管理员,关键操作员,质量控制

5.2影像预览,存储病人资料及影像在线数量≧10,000幅

5.3工作站内置影像阅读器诊断软件,可对CR进行本地和远程诊断

6.干式相机：

6.1打印速度≥75张/小时（35x43cm胶片）

*6.2分辩率≥ 320dpi
6.3支持11x14”,14x14”,14x17”，8x10”,10x12”5种尺寸胶片，可同时在线打印两种规格胶片,可明室散片装片。
7、其它要求

7.1为方便售后维护和学术交流，投标品牌CR在成都地区需有10家以上的用户，并提供客户清单备查。

7.2  售后服务要求

7.2.1 开机率≧95%

7.2.2在川渝地区应设有CR制造厂商办事处、配备维修及培训工程师
麻醉机   数量：2套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：麻醉机

二、主要技术要求
1. 蓄电池：停电后工作时间大于或等于90分钟

2. 呼吸机：  

2.1电动电控或者气动电控呼吸机 ，成人、小儿应用无需更换风箱 。

2.2为了确保病人生命安全,要求机器在同时断电断氧的特殊或紧急情况下机器仍然能继续工作至少80分钟。 

2.3﹡能直接监测潮气量、分钟通气量、吸入氧浓度、呼吸频率等基本参数及压力波形

2.4呼吸模式   CMV或者 IPPV 、PLV、自动、手动 

2.5潮气量：          50～1300ml

2.6呼气末正压（PEEP）： OFF；0、1、2、3 ～18cmH2O内可以任意调节

2.7呼吸频率：         6—50bpm

2.8压力限制：         12—60cmH2O

2.9吸入氧浓度：       21—100%

2.10吸气平台时间      5%—50%

2.11吸呼比：          1：2—2：1

3.呼吸回路: 

3.1临床医生可拆卸的集成化回路，拆卸和重新安装回路不需任何工具。

3.2为了防止院内交叉感染，要求回路所有部件可直接高温高压消毒。

3.3﹡机器工作时悬挂于呼吸回路上的单个二氧化碳吸收罐大于或者等于1.5升。吸收罐内至少可以容纳1200克钠石灰。

4.流量计：    

4.1氧气、笑气两组气源,四管流量计，适合做低流量、微流量麻醉

4.2最小流量设定（非OFF状态）：氧气：0.05L/min ，笑气:0.05L/min

5.挥发罐：（一台配异氟醚，另一台配氨氟醚）

5.1挥发罐容量大于或者等于280ml

5.2具有温度、压力、流量补偿装置

5.3具有抗震荡、抗倾斜功能

6 ﹡必须具备RS—232数据接口

全自动生化分析仪   数量：1台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

*1、仪器系统：全自动化分析仪。

*2、测试速度：生化比色项目≥400测试/小时，电解质≥600测试/小时。

3、基本功能要求：具有全反应过程检测功能及反应曲线测试、探针防撞和防震的保护功能、异常标本自动复检功能，能连接中文计算机，并可直接出中文报告。

4、试剂系统：全开放试剂系统，试剂位置必须≥86个，双试剂加样针。

*5、最小试剂反应量：≤150u1

6、样品位：样品位≥100个

7、校准、质控盘：具有独立冷藏的校准、质控盘。

8、同时分析项目数：可同时开展双试剂生化项目≥44项，最多同时测定生化项目86项。

9、急诊功能：随时加入，优生检验。

*10、反应时间：3-22分钟任选，最大反应时间≥10分钟。

11、加样装置：太空陶瓷脱气装置，样品量1.5-35ul(0.1u1步进)。

12、温控精度：反应系统水浴恒温，温控精度达到37±0.1°。

13、搅拌装置：特富龙涂层浆式搅拌器。

14、试剂冷藏方式：压缩机制冷。

15、分析方法：终点法、速率法、离子法、免疫比浊法等不能低于20种分析方法。

16、远程维护功能：仪器必须具有并免费开放远程维护功能。

*17、前稀释功能：仪器必须同时具有样品和校准品的前稀释功能。

*18、分光系统：凹面蚀刻，后分光；吸光度范围0-3.2；波长范围340-800nm。

19、售后服务：保修一年；川渝地区设有维修站，国内具有零配件库，保证零配件及时供应；工程师接维修通知后6小时赶到。

20、配备操作系统和中文报告工作站。

全自动血凝仪   数量：1套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：全自动血凝仪

二、主要技术要求
1、测试速度：≥100测试/小时

2、至少具有3种检测波长，6个以上的试剂检测位

   *3、同时检测项目：≥4个；凝固法、发色底物法及免疫法等不同检测原理的检测项目可同时进行检测无需转换

4、急诊位：具有专用急诊位，保证急诊样本随到随测

5、可连续添加反应杯，进样、吸样、温育、吸试剂、分析检测、结果报告等检测过程全自动化

6、检测方法：具有凝固法、发色底物法、免疫法3种方法; 免疫法可以完成FDP;D-Dimer;vwf等项目的检测

7、混匀：采用漩涡状混匀方式，无交叉污染

   *8、试剂位：不少于8个，具有冷藏功能

9、试剂开放：所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目

10、Fbg检测：仪器同时拥有PT演算Fbg与Clauss法实测Fbg两种方法

   *11、反应杯：反应杯单个独立、无需磁珠和参比液，保证耗材便宜不浪费

12、加样针：液面感应和瞬间加热至37℃功能

13、报警功能：样本、试剂、废液均有液面感应、报警功能

14、操作：触摸屏操作，直观、简便

15、质控：仪器能自动记录质控结果，并绘制质控图

16、数据传输：有RS232接口，有配套中文软件

乳腺X线机   数量：1台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

1机架：

  *1.1机架运动方式：可三维运动，包括上下移动,左右旋转,前后倾斜

 1.2机架上机械控制面板不少于4个

1.3 BUCKY上下移动范围≥75cm

1.4球管摄影旋转范围: ≥ 360º

1.5 机架倾斜角度 ≥210º

1.6 SID：≥ 65cm

1.7可正面面对病人操作，密切观察病人及乳房状况

1.8 BUCKY可垂直于病人前后倾斜（非斜侧位），配合轮椅病人检查

1.9脚踏控制面板不少于六个功能，可控制机架及压迫器的运动

  2 X线发生器：

    2.1高压产生方式：高频逆变,低纹波设计

    2.2 高压频率≥40KHz

*2.3功率：≥ 5KW
    2.4 KV范围: 22 KV -35KV
   *2.5曝光电压可调节步进：≤0.5KV

    2.6最大mAs：≥500mAs

2.7 mA范围: 大焦点≥100mA, 小焦点≥30mA
2.8曝光时间：0.04-6秒

3 X线球管:

  3.1 阳极类型：钼铌合金靶面，旋转阳极  

  3.2 阳极转速：≥3000RMP  

* 3.3阳极热容量：≥300KHU
3.4阳极散热率：≥60KHU/min
  3.5球管热容量：≥600KHU

3.6阳极热量计算方式：阳极累积热量计算

3.7大焦点：≤0.3mm，小焦点：≤0.1mm

3.8滤过板：至少钼/铑/铍其中两种或以上滤波材料，自动/手动切换

4 自动曝光功能：

  4.1具有预曝光技术

    4.2全自动选择滤过材料,Kv, mAs,不需人工设置任何曝光参数

4.3另有手动曝光及半自动方式

4.4曝光后kV、mAs、滤线器指示

4.5 电离室位置: 不少于5个
5 压迫系统： 

5.1可电动及手动操作

5.2 电动操作时有两个以上速度等级

5.3 压迫器运动到接近乳房时自动减速

5.4 手动操作为步进微调操作
5.5 可脚踏板控制压迫板升降

5.6 自感应压迫技术（说明技术名称） 

5.7具有厚度与压力数码显示

5.8医生可在患者对面摆位及压迫

5.9可双手进行摆位，迅速准确

5.10曝光后自动释放乳房
5.11具有有效的面部铅防护屏及医生防护装置

6 其他部件：

    6.1活动滤线栅栅比：≥5∶1，曝光自动同步

* 6.2 栅密度≥36线/cm
6.3 滤线器运动由软件控制（说明软件名称），保证不留下运动栅影

6.4 18×24cm滑动遮光板,有射野指示灯，曝光时自动熄灭

6.5 有放射线安全防护屏：铅玻璃≥0.5mmPb

6.6 控制台与机架分离，方便同室或隔室安装

7安全性

7.1 压迫乳房时垂直运动和电磁制动装置均自动锁定

7.2断电时自动释放乳房

7.3未插入暗盒时禁止曝光

7.4禁止在相同胶片上重复曝光

7.5准直仪和暗合托盘尺寸不相吻合时禁止曝光

7.6辐射防护:遵循国际标准IEC601-1-3

8 升级功能

     8.1 可与各品牌CR兼容 

9.商务要求

*  9.1 业绩要求：同品牌产品在中国的装机用户不少于200台（列清单）

*  9.2 设备获得SFDA注册证及CCC证书

   9.3 售后服务能力：由原厂或总代理提供直接售后服务，工程师需持有效认可证书（提供证书复印件）

	全自动五分类血细胞分析仪   数量：1台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

	1
	全自动五分类血液分析仪

	2
	具有RS-232和LAN数据输出接口以方便联网

	3*
	供应商可提供国家正规注册的质控品和校准品

	4
	售后服务响应时间：接到报修电话后响应时间不超过4小时

	5*
	市场份额：川渝地区三级医院用户数不低于10家

	6
	操作界面语言为WINGDOWS   XP中文界面，可提供电脑界面软操作

	7
	RBC、PLT、WBC直方图均采用智能化的浮动鉴别线以准确区分

	8*
	具有全血、末梢血两套独立的校准系数

	9
	血红蛋白测定试剂采用环保无毒试剂

	10
	原配的检验数据管理软件，可以根据需要打印相应的格式的中文报告单

	11
	选配SNCS在线遥控质控远程维护功能

	12*
	分析模式：CBC\CBC+DIFF可任意选择

	13*
	用血量：微量静脉全血.微量末梢血.微量预稀释血小于25ul用血量.作五分类检测分析

	14*
	分析原理：核酸染色技术+流式细胞检测技术

	15*
	光源：半导体激光光源

	16
	速度不低于60个样本/小时

	17*
	能提供幼稚粒细胞和异常淋马细胞数量信息，有效防止漏检

	18
	能够提供不少于24项测试参数及散点图、3个直方图

	19
	采用液路聚焦原理检测RBC/PLT

	20
	该品牌厂家在川渝地区设有维修站，以保证完善的售后


新生儿呼吸机   数量：1套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：新生儿呼吸机

二、主要技术要求

（一）产品描述

1、 *通气模式

           CMV/PCV(机械控制通气/压力控制通气模式)

             A/C(辅助通气模式)

             IMV(间歇指令性通气模式)

             S-PCV（同步压力控制通气模式）

             S-IMV（同步间歇指令性通气模式）

             SV/CPAP(带有窒息检测的持续正压气道通气模式)

             带有呼吸末正压和平台压的手动通气模式

2、 显示部分

           *显示屏：≥10英寸的彩色TFT显示器

                     数值显示：压力（包括气道峰压Pmax、平均气道压MAP、呼吸末正压PEEP）

                      容量（包括分钟通气量MV、呼出潮气量VTe）、呼吸频率、吸呼比、百分比显示的吸气时间、吸入氧浓度、吸入气体温度、气道阻力和顺应性。

             趋势显示：气道峰压Pmax、平均气道压MAP、分钟通气量MV

             图表显示：压力、流速、容量。

             图表修改：使用参考游标方法测量冻结波形，测量点文字显示差数和比率。

             *呼吸环:流速－容量环、压力－流速环、压力－容量环。

3、监测参数

气道峰压Pmax、平均气道压MAP、呼吸末正压PEEP、分钟通气量MV、呼出潮气量VTe、呼吸频率、吸呼比、百分比显示的吸气时间、吸入氧浓度、吸入气体温度、气道阻力和顺应性。

4、*报警

           报警方式：声光报警、文字显示

             报警参数：气道峰压、平均压和气道最低压力，分钟通气量，吸入氧浓度，吸入气体温度，窒息，管道脱落，气体、电源和模块失灵

（二）、技术参数

1、氧浓度调节：21％－100％可调，气源供应失效时自动转换并伴有声光报警。

2、吸气时间：0.1－2s

3、呼气时间：0.1－59s

4、呼吸频率：1－300次/分钟

5、流速：0－20L/min

6、吸气平台压：15－60mbar可调

7、呼吸末正压:0-10mbar或0－25mbar可调

8、触发灵敏度：压力变化0.2－2mbar、流速变化0.2－2L/min

9、监测潮气量：0－350ml

10、*管道加热温度30℃-40℃可调，湿化温度30℃－39℃可调，以提供稳定的温度，防止冷凝水的产生，在温度达到设定值时自动关闭加热系统。

11、相对湿度95％－98％

12、可替换的病人单元，带呼吸末正压和平台压的手动通气功能。

13、双管路带加热的病人回路，可浸泡、高压及134℃高温消毒。

14、*带有雾化喷射口，可选配雾化套装为病人进行药物雾化治疗。

（三）*传感器

     流量/容量：C型-25-25L/min（正常使用≥2年），b型-10-10L/min（正常使用≥2年）

     吸入氧浓度：氧电池（开启正常使用≥12个月）

     温度：温度传感器（正常使用≥1年）

（4） 数据输出

         RS232串行口，用于压力、流量和其他用途

         压力和流量的模拟端口

（五）*硬件要求

         主机（包括≥10英寸的彩色TFT显示屏）

         双管路带加热的病人回路

         电子调节的空氧混合器

         一体化的带加温湿化的病人单元

         可选配活塞式高频振荡模块

         空气压缩机

新生儿心电监护仪   数量：2台/套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

1、高档、信息化监护系统，提供最新技术平台，面向未来数字化医院；

*2、主机和显示器为一体化插件式设计，主机至少具备5个插件槽，方便升级，
容易移动、摆放方便、实用美观；

*3、最新显示技术，彩色12英寸及以上大屏幕TFT显示，同屏多达8通道波
形显示，显示屏分辨率高达800×600，触摸屏和旋转钮操作，方便、自如,并可根
据监床需要再扩展第二、第三、第四独立操作显示屏；
4、真正的全参数模块插件式监护仪，每一个模块均可在该系列的每台机器上共享；

5、全中文操作界面，并可直接输入中文；

6、强大的存储功能，120小时趋势图，有全息回顾；

* 7、可选配：BIS双频指数监测模块(提供注册证和制造认可表)

  8、可选配：ICG无创连续心排监测模块，提供注册证和制造认可表，监测包
括：ICG波形.

血气分析仪   数量：1套

（最终用户：崇州市妇幼保健院）

一、设备名称：血气分析仪

二、主要技术要求：
1、工作范围：

1.1工作气压：300-1000毫米汞柱
1.2工作温度：16-30摄氏度
1.3工作湿度：≤90%
2、技术参数：

2.1测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术

2.2电源：直流电源，并配有充电装置

2.3定标：双重定标（电子定标和液体定标）
2.4测量参数：PH,PCO2,PO2等
2.5计算参数：HCO3,TCO2,BE,Anion Gap,sO2,Hb
2.6重量：约520克
2.8消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

2.9测试片：低温保存保质期≥6个月
2.10可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血

2.11适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒

2.12采样量≤95ul
2.13最小样品量:16ul
2.14质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控

2.15待机工作方式：自动≥20秒
2.16免费升级：提供

2.17具备自诊断程序

2.18存储检测数据数量:≧50组
PAGE  
25

